Katalóg
1. Popis
2. Používajte bezpečnostnú príručku
3. Funkcie
4. Ostatné pokyny
5. Preventívne opatrenia pred použitím 6. Štruktúra produktu
7. Popis LCD displeja
8. Rozsah výrobku a kontraindikácie
9. Technický index
10. Návod na obsluhu
11. Referenčná teplota
12. Poradenstvo
13. Starostlivosť a údržba
14. Pokyny na likvidáciu odpadu
15. Popis symbolu
16. Zoznam príslušenstva k produktu

1. Popis
Tento výrobok je bezdotykový infračervený teplomer na čele, ktorý profesionálne meria
teplota čela ľudského tela. Podľa rozdielu ľudskej kože,
nameraná teplota bude iná; teplota spôsobená rôznymi časťami ľudského tela
sa bude líšiť, pretože čím viac bude ľudské telo vystavené účinkom. Táto časť je viac ovplyvnená okolitým prostredím
teplota

1. Používajte bezpečnostnú príručku · Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. ·
  Prevádzková teplota tohto produktu je 16 ℃ ～
  35 ℃, optimálna teplota je 25 ℃. ·
2. Nepoužívajte tento výrobok v prostredí nad 50 ° C alebo pod 0 °C. · Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti nabitých predmetov, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. · Nepoužívajte tento výrobok v prostredí s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 85%. · Neumiestňujte tento výrobok príliš blízko elektromagnetického rozsahu. (Napr. Rádio, mobilný telefón atď.). · N
3. Nevystavujte tento výrobok slnku alebo blízkosti kachlí a nedotýkajte sa ho vodou. · Nenarážajte a nehádžte na výrobok a nepoužívajte ho, ak je poškodený. · Pot, vlasy, klobúk alebo šál na čele môžu ovplyvnit 'presnost' merania. · Uistite sa, že vzdialenosť merania je do 5 cm. · Keď potenie čela alebo iné dôvody spôsobujú, že teplota čela neodráža telo teplotu normálne, zmerajte prosím od ušného lalôčika. · Ak je vyadované vyetrenie, mierne utrite povrch glukomera alkoholom. · Obráťte sa na distribútora, ak sa vyskytnú problémy s produktom a nemôžete produkt opraviť seba. · Je zakázané merat telesnú teplotu pri zmene okolitej teploty veľmi

3. Funkcie
1) Bezkontaktné vysoko presné meranie teploty
2) Možnosť ℃ alebo ℉
Metóda nastavenia: Stlačením tohto tlačidla „lampa“ na 8 sekúnd prepnete.
3) Je možné nastaviť hodnotu alarmu (prednastavená hodnota tohto produktu je 38 ℃)
Spôsob nastavenia: predvolené nastavenie
4) Funkcia bzučiaka (môže byť zapnutá alebo vypnutá)
Metóda nastavenia: Jedným stlačením lampa tlačidla zapnete bzučiak.
5) LCD displej s podsvietením môžu používatelia používať v tme
Metóda nastavenia: Jedným stlačením tohto tlačidla žiarovka zapnete podsvietenie.
Stlačením tohto tlačidla žiarovka na 8 sekúnd prevediete na meranie objektu, LCD
zobraziť "teplotu"; a potom opätovným stlačením na 8 sekúnd prepnite na meranie tela, LCD
displej "Teplota tela".
6) Automatický výber rozsahu; rozlíšenie je 0,1 ℃ (0,1 ℉)
7) Môže ukladať posledných 32 nameraných údajov (najnovších 32 zobrazíte stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol
namerané údaje, ktoré boli uložené)
8) Automatické uchovanie údajov a automatické vypnutie.

4. Ostatné pokyny
Bezdotykový infračervený teplomer na čelo je profesionálny teplomer na meranie
ľudské čelo. Je široko používaný v domácom použití. Tento výrobok nemôže nahradiť diagnózu
lekárov.
Funkcia výzvy na dokončenie merania:
Celý displej pri zapnutí, podsvietenie, "---" zobrazené, ℃ bliká;
Zapnite: zvuk „Bi“; Zadajte rozmer: zvuk „Bi“;
Meranie teploty je dokončené, teplota je nižšia ako bod alarmu horúčky,
3
Zvuk „Bi“ a teplota sa pohybuje v rozmedzí 38 ℃ ~ 42,9 ℃, znie šesťkrát.
Funkcia výzvy na horúčku:
V režime telesnej teploty by mal mať elektronický teplomer upozornenie na prehriatie
funkcia. Ak je teplota merania vyššia alebo rovná 38 ° C, mala by existovať hodnota
zvuková výzva a ozve sa zvuk „Bi Bi Bi Bi Bi Bi“.

5. Bezpečnostné opatrenia pred použitím
Automatický test pri zapnutí
△ Namierte na meraný objekt, stlačte spínač merania, na LCD displeji sa zobrazí všetko
čísla a znaky autotestu a zobrazí sa obrazovka autotestu. Táto obrazovka sa zobrazuje pre
asi 1 sekundu.
△ Po samočinnom teste budete počuť zvuk „Bi“, ktorý označuje, že samočinný test po zapnutí fungoval
a cieľová teplota sa zobrazí na LCD displeji
6. Štruktúra produktu
Model: GQ-129
Štrukturálne zloženie: Skladá sa hlavne zo zostavy infračervenej sondy, hlavnej dosky plošných spojov
montáž, zostava LCD displeja a zostava krytu.
1．Infračervený senzor．
2LCD displej
3. Button Tlačidlo zapnutia / vypnutia podsvietenia
4. Button Tlačidlo Hore (zobraziť historické údaje)
5. Button Tlačidlo Dole (zobraziť historické údaje)
6. Button Tlačidlo prepínania zvuku
7. Switch Prepínač merania
8. Kryt batérie

7. Popis LCD displeja

8. Rozsah výrobku a kontraindikácie
8.1 Rozsah výrobkov
Telesná teplota subjektu sa zobrazuje zmeraním tepelného žiarenia z prístroja
čelo.
8.2 Kontraindikácie produktu
1) Stavy, ako sú vrodené chyby, vrodené chyby, septický šok a obehový systém porucha môže vážne ovplyvniť meranie teploty čela
2) Trpenie duševnými poruchami.
3) Trpí závažnými ochoreniami srdca, pečene a obličiek.

9. Technický index
Požiadavky na prácu, skladovanie, prepravu a životné prostredie
1) Prevádzkové prostredie:
■ Prevádzková teplota: 16 ℃ ～ 35 ℃, najlepšie 25 ℃;
■ Relatívna pokora: ≦ 85%;
■ Atmosférický tlak: 70 kPa ～ 106 kPa
■ Napájanie: jednosmerné batérie 3 V （2 AAA)
2) Skladovacie a prepravné prostredie:
■ Skladovacia teplota: 0 ° C + 40 ° C;
■ Relatívna pokora: 10% ~ 85%;
■ Nekorozívny plyn, dobre vetraná miestnosť.
■ Požiadavky na prepravu sú uvedené v objednávkovej zmluve a ich závažný dopad,
počas prepravy musí byť zabránené vibráciám a dažďu a striekajúcej vode.

10. Návod na obsluhu
10.1 Pokyny k batérii
V spodnej časti rukoväte je ovál so šípkou. Zatlačte na kryt batérie
rukou v smere šípky.
■ Poznámka k inštalácii a výmene batérie:
1） Po otvorení krytu batérie vložte batériu v smere kladného pólu a
záporné elektródy v mieste, kde sú nainštalované batérie. Dbajte na správne
orientácia kladnej a zápornej elektródy.
2） Počkajte 10 minút, aby sa zahriali prvýkrát alebo ihneď po vložení novej batérie

3) Keď je batéria takmer vybitá, na displeji sa objaví symbol vyzývajúci k výmene nová batéria, otvorte kryt priehradky na batérie (pozri 6 štruktúra produktu), dávajte pozor na kladná a záporná polarita pri výmene novej batérie. Nesprávne umiestnenie môže spôsobiť poškodenie produktu. 4) Ak batériu dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ju, aby sa predĺžila jej životnosť a zabráňte poškodeniu v dôsledku vytečenia batérie.
10.2 Kroky merania teploty
1. Teplomer nasmerujte na stred čela (nad stred obočia) a držte ho
vertikálne, vzdialené asi 3 - 5 cm. Stlačte spínač merania a teplota sa zobrazí okamžite.

2. Po stlačení spínača merania (pozri 6 Štruktúra produktu) sa zobrazí aktuálne meranie
na displeji sa zobrazí hodnota teploty a namerané údaje sa môžu automaticky uložiť
(pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol skontrolujte posledných 32 nameraných údajov, ktoré boli uložené).
Poznámka:

2. Po stlačení spínača merania (pozri 6 Štruktúra produktu) sa zobrazí aktuálne meranie na displeji sa zobrazí hodnota teploty a namerané údaje sa môžu automaticky uložiť (pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol skontrolujte posledných 32 nameraných údajov, ktoré boli uložené). Poznámka: 1) Pred meraním sa uistite, že na ňom nie sú vlasy, pot, make-up alebo čiapky. 2) Keď potenie čela alebo iné dôvody spôsobujú, že teplota čela neodráža telo normálne merajte teplotu po zameraní na ušný lalôčik a uistite sa, že nie sú vlasy, pot, kozmetika alebo pokrývka klobúka

3) Bezkontaktný infračervený teplomer na čele sa dlho nepoužíval, prvýkrát je to stroj otvorený pre detekciu teploty prostredia a čas zavedenia sa predĺži o 1 až 2 sekundy.
4) Telesná teplota človeka sa mení v rôznych denných dobách a ovplyvňuje ju aj iná vonkajšia teplota
podmienky, ako je vek, pohlavie a farba pleti.
11. Referenčná teplota
11.1 Normálny rozsah telesnej teploty na rôznych miestach merania
Ľudské telo je veľmi zložitý biologický komplexný systém. Telesná teplota je
dôležité údaje naznačujúce, či sú ľudské životné činnosti normálne. Zvyčajne meriame naše
zdravie meraním teploty čela, slimáka, konečníka, úst a podpazušia. to je
merané v rôznych častiach. Telesná teplota sa bude líšiť, informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke
konkrétne rozdiely:
Súčasti merania Normálna teplota Normal Normal) Normálny Fahrenheit （℉)
konečník 36,6 ~ 38 97,8 ~ 100,4
Ústna dutina 35,5 ~ 37,5 95,9 ~ 99,5
podpazušie 34,7 ~ 37,3 94,4 ~ 99,1
ucho 35,8 ~ 38 96,4 ~ 100,4
čelo 36 ~ 37,2 97,4 ~ 98,4
12. Poradenstvo
· Ochranné sklo mimo rámu LCD je velmi dôležité a je tiez krehkou castou
nástroj. Používajte ho prosím opatrne.
· Nenabíjajte nenabíjateľné batérie a nehádžte ich do ohňa.
· Nevystavujte výrobok slnku a nedotýkajte sa vody.

13. Starostlivosť a údržba 13.1 Starostlivosť o výrobok a čistenie 1) Časť sondy je najpresnejšou časťou produktu a musí byť starostlivo chránená. 2) Na čistenie produktu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. 3) Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. 4) Výrobok uchovávajte na suchom mieste, aby ste predišli prachu, znečisteniu a priamemu slnečnému žiareniu. 5) Bezkontaktný elektronický teplomer čistite pravidelne, zvyčajne raz mesačne. Ak podľa potreby ho môžete správne vyčistiť podľa skutočného znečistenia produktu. Použite suchú mäkkou handričkou na čistenie bezkontaktného elektronického teplomeru. Ak je prístroj extrémne znečistený, 13.2 Údržba produktu
Ak sa počas používania vyskytnú nasledujúce problémy, postupujte podľa pokynov v
pokyny na údržbu, aby ste našli riešenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás
zákaznícky servis.
1) LCD nedokáže zobraziť hodnotu
Ak je v stave merania tela nižšia ako 32 ℃ alebo vyššia ako 42,9,, displej LCD nebude
zobraziť údaje a zobraziť „Lo“ alebo „Hi“.
2) Správa na LCD displeji „Ahoj“
Použite bezkontaktný elektronický časovač telesnej teploty, na displeji sa zobrazí správa „HI“, čo znamená, že je
prekročila rozsah merania alebo je teplota vyššia ako 42,9 ° C v ľudskej teplote
režim merania.
3) Správa na LCD displeji „Lo“
Pomocou bezkontaktného elektronického časovača teploty tela sa na displeji LCD zobrazí správa „Lo“,
čo naznačuje, že teplota merania je nižšia ako rozsah merania alebo teplota
je v režime merania teploty ľudského tela nižšia ako 32 ° C.
Informácie „Lo“ alebo „Hi“ sa pre informáciu zobrazujú v nasledujúcich situáciách:
Dôvody pre radu „Lo“ alebo „Ahoj“
Hodnota teploty je ovplyvnená
vlasy a pot.
Počas merania teploty nezabezpečte žiadne prekážky.
Teplota je ovplyvnená zmenami
v prúdení vzduchu.
Zaistite, aby vzduch zostal počas teploty stabilný
merania.
Vzdialenosť merania je príliš veľká.
Upozorňujeme, že vzdialenosť merania by nemala byť väčšia
ako 5 cm.
Vstupujte do interiéru od nízkej alebo vysokej
teplota vonku.
Počkajte 20 minút a počkajte na teplotu subjektu
pred meraním sa prispôsobiť prostrediu merania.
14. Pokyny na likvidáciu odpadu
■ Likvidácia elektronických výrobkov a batérií priamo v koši môže spôsobiť poškodenie
prostredie. Zlikvidujte ich v súlade so zákonmi vo vašej oblasti.
■ Po ukončení používania bezkontaktný elektronický teplomer nevyhadzujte.
Zlikvidujte to prosím
v súlade so zákonmi vo vašej oblasti, alebo sa obráťte na výrobcu ohľadne recyklácie.
15. Varovanie o elektromagnetickej kompatibilite
Poznámka:
 Bezkontaktný elektronický teplomer spĺňa požiadavky normy YY0505-2012
elektromagnetická kompatibilita.
 Používateľ by si mal inštalovať a používať informácie o elektromagnetickej kompatibilite uvedené v dokumente náhodné súbory.
 Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na bezkontaktný výkon
elektronických teplomerov a vyvarujte sa silnému elektromagnetickému rušeniu pri používaní, napríklad v blízkosti
mobilné telefóny, mikrovlnné rúry a pod.
 Pokyny a vyhlásenia výrobcu sú podrobne uvedené v prílohe.
 Varovanie:
 Zariadenie alebo systém by sa nemal používať v blízkosti iných zariadení alebo na nich stáť. Ak musí
Ak sa má používať blízko alebo na sebe, je potrebné dbať na to, aby sa overilo, či môže v
konfigurácia, v ktorej sa používa.

16. Zoznam príslušenstva produktu
1 thermometer

RF vyžarovanie
GB4824 skupina 1
Bezkontaktné infračervené teplomery na čele využívajú vysokofrekvenčnú energiu
iba pre ich vnútorné funkcie. Vďaka tomu sú jeho RF emisie nízke
a je malá pravdepodobnosť interferencie s elektronikou v okolí
vybavenie.
RF vyžarovanie
GB4824 trieda B
Bezkontaktné infračervené čelné teplomery sú vhodné pre použitie vo všetkých
zariadenia, vrátane domov a verejných zdrojov nízkeho napätia
siete priamo pripojené k domácnostiam.
Harmonické
emisie
GB17625.1
Nie
uplatniteľné
Napätie
fluktuácia /
blikanie
emisie
GB17625.2
Nie
uplatniteľné

Očakáva sa, že bezkontaktný infračervený čelný teplomer sa použije v elektromagnetickom poli prostredí špecifikovanom nižšie a kupujúci alebo užívateľ by sa mal ubezpečiť, že je používaný v tomto elektromagnetickom prostredie: Test odolnosti IEC60601 Úroveň testu Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie - Usmernenia Elektrostatický výboj （ESD) GB / T17626.2
± 6 KV kontakt
výtok
± 8 KV vypúšťanie vzduchu
± 6KV kontakt
výtok
± 8 kV výboj vzduchu
Podlaha by mala byť drevená,
betón alebo dlaždice, a ak
podlaha je pokrytá
syntetický materiál,
relatívna vlhkosť by mala byť
byť minimálne 30%.
Frekvencia napájania
magnetické pole
（50/60 Hz)
GB / T 17262,8
3A / m 3A / m
Ak dôjde k skresleniu obrazu,
možno bude potrebné
udržujte bezkontaktnosť
infračervené čelo
teplomer od
frekvencia napájania
zdroj magnetického poľa alebo
nainštalujte magnetické tienenie,
a výkonová frekvencia
by sa malo merať v
zamýšľané miesto inštalácie
zabezpečiť, aby to tak bolo
dostatočne nízka.
Poznámka: UT označuje sieťové napätie AC pred privedením testovacieho napätia.

RF žiarenie
GB / T17626.3
3V / m
80 MHz ~ 2,5 GHz 3 V / m
Prenosné a mobilné RF
komunikačné zariadenie by nemalo
sa majú používať bližšie k bezkontaktnému infračervenému žiareniu
teplomery ako je odporúčané
izolačná vzdialenosť vrátane káblov.
Táto vzdialenosť by sa mala vypočítať pomocou
vzorec zodpovedajúci
frekvencia vysielača.
Odporúčaná izolačná vzdialenosť
d = 1,2
d = 1,2 80 MHz ~ 800 MHz
d = 2,3 800 MHz ~ 2,5 GHz
Vo vzorci:
P - Podľa vysielača
maximálny menovitý výstupný výkon
poskytované vysielačom
výrobca, vo wattoch (W);
d - odporúčaná izolačná vzdialenosť
v metroch (m).
Intenzita poľa fixovaného RF
vysielač je určený prieskumom
elektromagnetické pole a, a v každom
frekvenčný rozsah b by mal byť nižší ako
úroveň súladu.
V blízkosti zariadenia sa môže vyskytnúť rušenie
označené nasledujúcimi
symbol.
Poznámka 1: Pri frekvencii 80 MHz až 800 MHz sa používa vzorec vyššieho frekvenčného pásma.
Poznámka 2: Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Na elektromagnetické šírenie má vplyv
absorpcia a odraz od budov, objektov a ľudí.
a. Opravená sila prenosu na letisku, napríklad: základňové stanice pre bezdrôtové (mobilné / bezdrôtové) telefóny a
pozemné mobilné rádiá, amatérske rádio, AM (amplitúdová modulácia) a FM (frekvenčná modulácia)
rozhlasové a televízne vysielanie.
Intenzitu poľa nemožno presne predpovedať v jazyku
teória. Na vyhodnotenie elektromagnetického prostredia pevných vysokofrekvenčných vysielačov sú potrebné prieskumy
elektromagnetické stránky. Ak je nameraná intenzita poľa bezkontaktného infračerveného žiarenia
teplomer je vyšší ako úroveň zhody RF vyššie uvedenej aplikácie, bezkontaktného infračerveného žiarenia
treba skontrolovať, či je teplomer normálny. Ak spozorujete abnormálny výkon,
môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, napríklad preorientovanie alebo umiestnenie bezkontaktného kontaktu
infračervený teplomer.
b. V celom frekvenčnom rozsahu od 150 KHz do 80 MHz by intenzita poľa mala byť nižšia ako 3V / m.
Odporúčaná izolačná vzdialenosť medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením a
bezkontaktné infračervené teplomery
Očakáva sa, že bezkontaktné infračervené čelné teplomery sa budú používať v kontrolovaných elektromagnetických zariadeniach
prostredie s vyžarovaným RF rušením. V závislosti na maximálnom výstupnom výkone
kupujúcemu alebo používateľovi bezkontaktného infračerveného teplomeru
elektromagnetické rušenie prostredníctvom minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným RF
nižšie odporúčané komunikačné zariadenie (vysielač) a bezkontaktný infračervený teplomer

Pre menovitý maximálny výstupný výkon vysielačov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke vyššie, sa odporúča izolačná vzdialenosť d, v metroch (m), sa dá určiť pomocou vzorca v príslušnom vysielači frekvenčný stĺpec, kde P poskytuje výrobca vysielača maximálny výkon vysielača výkon, nit je watt (W). Poznámka 1: Pri frekvencii 80 MHz až 800 MHz sa používa vzorec vyššieho frekvenčného pásma. Poznámka 2: Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Na elektromagnetické šírenie má vplyv absorpcia a odraz od budov, objektov a ľudí. Číslo technickej požiadavky na výrobok:
Doba používania: 2 roky
Výrobca / popredajný servis: Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.
Adresa výroby: Súkromne prevádzkovaná priemyselná štvrť Shiyong, mesto Hengli, mesto Dongguan, Guangdong
Provincia, Čína
A
Prevádzkovateľ značky: SHENZHEN JR-MA ELECTRONICS CO., LTD
predajný servis Tel:
Manuálna verzia: V1.0
Dátum manuálnej prípravy: 20.02.2020